## 全自动化学发光免疫分析仪
智能关节康复器采购项目产品参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 是否满足
| 1 | 适用于下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练。
| 2 | 操作显式：手控器液晶显示，按键调节，可实时监测运动角度。
| 3 | 角速度：≥8档可调，1.5～3.6°/s，级差0.3°/s。
| 4 | 角度范围：0～125°；角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%。
| 5 | 训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%。
| 6 | 间歇时间（伸展和屈曲）：0～10s，步进1s。
| 7 | 大腿支架长度可调范围：0～150mm，允差±10%。
| 8 | 小腿支架长度可调范围：0～140mm，允差±10%。
| 9 | 安全装置：具有紧急按钮。
| 10 | 配备深层肌肉刺激仪1套（应具备有效的NMPA认证）。
| 11 | 振动幅度≥6mm。
| 12 | 内部直流电源，电池容量：≥2000mAh。
| 13 | 按摩头：≥7个。
| 14 | 转速：最高转速≥3200rpm，4档可调。
| 15 | 材质重量：主体航空铝材质，主机总重量≤10kg。
| 16 | 额定输入功率：≤80VA。
| 17 | 承重：≥15kg。
配置清单 | 序号 | 详细项目
| 1 | 主机：壹台
| 2 | 手控器：壹只
| 3 | 电源线：壹条
| 4 | 保险管：贰个